| Dokumentstyp Checklista | Ansvarig verksamhet Metodikum | Organisation Region Jönköpings län | Version 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentägare Joakim Pellnor | Fastställare Mats Bojestig | Giltig fr.o.m. 2025-03-31 | Giltig t.o.m. Tills vidare |

Defibrillator REANIBEX 100

- Kontroll Gäller för: Region Jönköpings län

Veckokontroller:

• Kontrollera att inga synliga skador finns.

• Kontrollera att statusindikatorlampan blinkar var 10:e sekund när locket är stängt. Om den inte blinkar kan orsaken vara: - Utgångsdatumet för elektroderna har passerat - Batteriet behöver bytas - Ett fel har upptäckts under självtestet

| Vid fel: | Kontakta medicinsk teknik |
| --- | --- |
| När apparaten är avstängd | Statusindikatorlampan kommer vara AV |
| När apparaten slås på | Felmeddelande kommer att höras: Kontakta då Medicinsk teknik snarast |

Statusindikatorlampan

Medicinsk teknik

Värnamo sjukhus
Telefon 010-244 71 29

Medicinsk teknik
Länssjukhuset Ryhov 
Telefon 010-242 95 00

Medicinsk teknik

Höglandssjukhuset Eksjö
Telefon 010-243 59 37

REANIBEX 100 – Veckokontroll, signaturlistan

Utgångsdatum elektroder:

Nya elektroder beställs via Raindance.

Batteribyte sköts av Medicinsk teknik och övrig service.

Utarbetad av:

Joakim Pellnor HLR Koordinator Emma Hugosson HLR Koordinator Jennie Borsved HLR Koordinator

Sofia Nijm MLA HLR Mattias Nyqvist Medicinteknisk ingenjör.